POCT试剂参数汇总

| Item | Traceability | Classification | Anticoagulation | Sample Type | Amount | Measuring Range | Reference Value | Reaction Time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cTnI | Abbott | CG | Heparin, EDTA | S/P/W.B | 120 μL | 0.5-50 ng/mL | 0.5 ng/mL | 15 min |
|  |  | IF |  |  | 100 μL | 0.1-50 ng/mL | 0.1 ng/mL | 10 min |
| TnT | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | 10-10000 pg/mL | 14 pg/mL | 15 min |
| CK-MB | Beckman | CG | Heparin, Sodium citrate | S/P/W.B | 120 μL | 2.5-80 ng/mL | 5.0 ng/mL | 15 min |
|  |  | IF |  |  | 100 μL |  |  | 10 min |
| BNP | Alere | IF | EDTA | P/W.B | 100 μL | 5-5000 pg/mL | 100 pg/mL | 10 min |
| NT-proBNP | Roche | CG | Heparin, Sodium citrate | S/P/W.B | 120 μL | 100-35000 pg/mL | 300 pg/mL | 15 min |
|  |  | IF |  |  | 100 μL |  |  | 10 min |
| NT-proBNP/ cTnI | Same to the single item | CG | Heparin, Sodium citrate | S/P/W.B | 120 μL | NT: 100-12000 pg/mL cTnI: 0.5-50 ng/mL | NT: 300 pg/mL cTnI: 0.5 ng/mL | 18 min |
|  |  | IF | Heparin, EDTA |  | 100 μL | NT: 100-15000 pg/mL cTnI: 0.1-50 ng/mL | NT: 300 pg/mL cTnI: 0.1 ng/mL | 10 min |
| H-FABP | / | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | 1-120 ng/mL | 95%: 3.49 ng/mL 99%: 6.36 ng/mL | 3 min |
| CK-MB/cTnI | Same to the single item | CG | Heparin, EDTA | S/P/W.B | 100 μL | CK-MB: 2.5-80 ng/mL cTnI: 0.1-50 ng/mL | CK-MB: 5 ng/mL cTnI: 0.1 ng/mL | 10 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  |  |
| CK-MB/cTnI/ H-FABP | Same to the single item | IF | Heparin, EDTA | S/P/W.B | 100 μL | CK-MB: 2.5-80 ng/mL cTnI: 0.1-50 ng/mL H-FABP: 2-100 ng/mL | CK-MB: 5 ng/mL cTnI: 0.1 ng/mL H-FABP: 95%: 3.49 ng/mL 99%: 6.36 ng/mL | 10 min |
| CK-MB/cTnI /Myo | Same to the single item | CG | Heparin, EDTA | S/P/W.B | 120 μL | 2.5-80.0 ng/mL | 5.0 ng/mL | 15 min |
|  |  |  |  |  |  | CG: 0.5-50 ng/mL IF: 0.1-50 ng/mL | CG: 0.5 ng/mL IF: 0.1 ng/mL |  |
|  |  | IF |  |  | 100 μL |  |  | 10 min |
|  |  |  |  |  |  | CG: 30-1000.0 ng/mL IF: 30-600 ng/mL | 70 ng/mL |  |
| hs-CRP+CRP | Roche | CG | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B/F.B | 10 μL | 0.5-200 mg/L | 3 mg/L 10 mg/L | 90 s |
|  |  | IF |  |  |  |  |  | 3 min |
| IL-6 | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B/F.B | 40 μL | 1.5-4000 pg/mL | 7 pg/mL | 15 min |
| D-Dimer | Sysmex | CG | Sodium citrate | P/W.B | 120 μL | 0.1-10 mg/L | 0.5 mg/L | 7 min |
|  |  | IF |  |  | 100 μL |  |  | 10 min |
| PCT | Roche | CG | Heparin, Sodium citrate | S/P/W.B | 120 μL | 0.05-50 ng/mL | 0.1 ng/mL | 15 min |
|  |  | IF |  |  | 100 μL |  |  |  |
| PCT/CRP | Same to the single item | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | PCT:0.1-50 ng/mL CRP:0.5-200 mg/L | PCT:0.1 g/mL CRP:3 mg/L | 15 min |
| mAlb | Siemens | CG | / | Urine | 120 μL | 10.0-200.0 mg/L | 20.0 mg/L | 3 min |
|  |  | IF |  |  | 100 μL |  |  |  |
| β2-MG | Beckman | CG | EDTA, Sodium citrate | S/P/W.B | 10 μL | 0.5-20.0 mg/L | 0.8-3.0 mg/L | 3 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  |  |
| CysC | Beckman | CG | EDTA, Sodium citrate | S/P/W.B | 10 μL | 0.5-10.0 mg/L | 0.51-1.09 mg/L | 3 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  |  |
| NGAL | / | CG | / | S/Urine | 10 μL | 50-5000 ng/mL | S: 200 ng/mL Urine：100ng/mL | 3 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  | 10 min |
| HbA1c | Bio-rad | CG | Heparin, EDTA Sodium citrate | W.B | 10 μL | 2%-14% | 3.8%-5.8% | 3 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  | 5 min |
| HCG+β | Roche | CG | Heparin, Sodium citrate | S/P | 100 μL | 5-100000 mIU/mL | Normal value: 5.1 mIU/mL Normal pregnancy: Refer to User Manual | 10 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  |  |
| TSH | Roche | CG | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.10-50.00 μIU/mL | 0.27-4.20 μIU/mL | 15 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  |  |
| fT3 | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 40 μL | 0.4-50 pmol/L | 3.1-6.8 pmol/L | 15 min |
| fT4 | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 40 μL | 0.3-100 pmol/L | 12-22 pmol/L | 15 min |
| T3 | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 40 μL | 0.3-10.0 nmol/L | 1.3-3.1 nmol/L | 15 min |
| T4 | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 40 μL | 5.4-320.0 nmol/L | 59.0-154.0 nmol/L | 15 min |
| 25-OH-VD | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 40 μL | 8.0-70.0 ng/mL | 30-50 ng/mL | 15 min |
| SAA | Siemens | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B/F.B | 10 μL | 5.0-200.0 mg/L | 10 mg/L | 5 min |
| SAA/CRP | Same to the single item | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B/F.B | 10 μL | SAA: 5-200 mg/L CRP: 0.5-200 mg/L | SAA: 10 mg/L CRP: 10 mg/L | 5 min |
| tPSA | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.50-100.00 ng/mL | 4.0 ng/mL | 15 min |
| fPSA | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.50-30.00 ng/mL | 1.0 ng/mL | 10 min |
| AFP | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 2-500 ng/mL | 7 ng/mL | 15 min |
| CEA | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 2-500 ng/mL | 4.7 ng/mL | 15 min |
| LH | Beckman | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.20-150.00 mIU/mL | Refer to User Manual | 15 min |
| FSH | Beckman | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.20-150.00 mIU/mL |  | 15 min |
| AMH | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 200 μL | 0.10-20.00 ng/mL | Refer to User Manual | 15 min |
| PRL | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.5-200.0 ng/mL |  | 15 min |
| Prog | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 0.1-40 ng/mL |  | 15 min |
| Anti-TP | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 1-50 S/CO | No applicable | 15 min |
| Anti-HIV | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 1-1000 S/CO | No applicable | 15 min |
| Anti-HCV | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 1-10 S/CO | 1 S/CO | 15 min |
| HBsAg | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 100 μL | 1-100 IU/mL | 1 IU/mL | 15 min |
| Anti-HBs | Abbott | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | 10-1000 mIU/mL | 10 mIU/mL | 15 min |
| 2019-nCoV lgM/lgG | / | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | COI＜1: negative COI≥1: positive | 1.00 COI | 10 min |
| SARS-CoV-2 Antigen | / | IF | / | Nasal swab/Saliva | 100 μL | COI＜1: negative COI≥1: positive | 1.00 COI | 15 min |
| SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody | / | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B/F.B | 40 μL | ≥1 BAU/mL: positive ＜1 BAU/mL: negative | Refer to User Manual | 15 min |
| H.pylori | / | CG | / | Stool | 100 mg | 1-200 ng/mL | 5 ng/mL | 10 min |
|  |  | IF |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P | 10 μL | 0.5-1000 ng/mL | M: 30-400 ng/mL F: 13-150 ng/mL | 15 min |
| Total lgE | Roche | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 10 μL | 1-2000 IU/mL | 1-165 IU/mL | 15 min |
| FOB | / | CG | / | Stool | 10-50 mg | 100-2000 ng/mL | 20 ng/mL | 10 min |
|  |  | IF |  |  |  | 20-2000 ng/mL |  |  |
| H.pylori/FOB | / | CG | / | Stool | 10-50 mg | HP: 5-200 ng/mL FOB: 100-2000 ng/mL | HP: 5 ng/mL FOB: 100 ng/mL | 10 min |
| RF | / | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | 10-640 IU/mL | 15.9 IU/mL | 10 min |
| ASO | / | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B | 100 μL | 60-1370 IU/mL | 400 IU/mL | 10 min |
| ST2 | / | IF | Heparin, EDTA Sodium citrate | S/P/W.B |  | 3.1-200 ng/mL | 35.0 ng/mL | 10 min |
| FluA/FluB/ SARS-CoV-2 Antigen | / | IF | / | Nasal swab/Saliva | 100 μL | COI＜1: negative COI≥1: positive | 1.00 COI | 15 min |
| FluA/FluB | / | IF | / | Nasal swab/Saliva | 100 μL | COI＜1: negative COI≥1: positive | 1.00 COI | 15 min |

LH reference range：

FSH reference range：

AMH reference range：

PRL reference range：

Prog reference range：